Možnosti stanovení efektivní výhřevnosti metodou kónické kalorimetrie

## Ing. Otto Dvořák, Ph.D., Ing. Libor Ševčík

Technický ústav PO, Praha

### Klíčová slova

kónická kalorimetrie, bombová kalorimetrie, spalné teplo, výhřevnost, efektivní výhřevnost, zkušební stanovení

### Abstrakt

Příspěvek seznamuje s praktickou využitelností zkušební metody kónické kalorimetrie podle ISO/CD 5660-1 [1] ke stanovení:

-  (s), doby vzplanutí,

- qA,180 (kW.m-2), průměrné rychlosti vývinu tepla od doby vzplanutí do 180 s,

- qA,max (kW.m-2) maximální rychlosti vývinu tepla na jednotku plochy,

- QA,tot (MJ.m-2), celkového množství uvolněného tepla z jednotky plochy za dobu zkoušky,

- mA,10-90 (g.m-2.s-1), průměrná rychlost úbytku hmotnosti vzorku na jednotku plochy (mezi 10 % a 90 % úbytku hmotnosti)

- Δhc,eff (MJ.kg-1), efektivní výhřevnosti hořlavých materiálů.

Efektivní výhřevnosti takto stanovené na vybraných  10-ti materiálech jsou porovnány s jejich výhřevnostmi vypočtenými ze spalných tepel naměřených podle               ČSN 44 1352 [2].

# 1. Zkušební metoda  podle ISO/CD 5660-1

V kónickém kalorimetru (viz. obr. č. 1) je horizontálně umístěn kónický zářič o výkonu 5 kW. Hustota toku sálavého tepla je regulována do 50 kW/m2 s přesností ± 2 %. Vzorky o rozměru (100 x 100 x 50) mm se vkládají do speciálního držáku, který je umístěn 25 mm pod zářičem na vahách (u polykarbonátu a PVC ve vzdálenosti       60 mm). Plynné zplodiny hoření se odsávají zvonem digestoře do přívodního potrubí nasávacího ventilátoru s normovým průtokem 0,024 m3/s . Na přívodním potrubí ventilátoru se vzorkují spaliny čerpadlem přes sazový filtr a vymrazovač vodní vlhkosti do analyzátorů ke stanovení obsahu O2, CO a CO2. Na výtlačném potrubí ventilátoru se měří teplota spalin a tlaková diference na cloně. Vzorek materiálu se zapaluje elektrickou jiskrou jiskřiště umístěného 5 mm nad držákem vzorku. Data z analyzátorů, termočlánků, clony a váhy se sbírají v čase a ukládají v PC [1].

Port pro vzorkování spalin

Elektromotor ventilátoru    Ventilátor	Zvon digestoře

Obr. 1 Kónický kalorimetr podle ISO/CD 5660-1

Z naměřených kalorimetrických dat snímaných PC po 5 s (hmotnost vzorku, tlak a teplota na cloně, koncentrace kyslíku) lze vypočítat mj. rychlost vývinu tepla a efektivní výhřevnost podle následujících vztahů [1].

(1)

(2)

Δhc=Cemp .r0						(3)

r0=(nO2 . MO2)/(nm. Mm)					(4)

kde jsou:

Δhc,eff	efektivní výhřevnost [kJ/g]

(t)	rychlost uvolňování tepla [kJ/s]

rychlost úbytku hmotnosti [g/s ]

Δhc	teoretická výhřevnost [kJ/g]

ro	stechiometrický hmotnostní poměr  kyslík/palivo [bezr.]

C	kalibrační konstanta [(m.g.K)1/2] clony

Δp	tlakový spád na cloně [Pa]

Te	absolutní teplota na cloně [K]

X0O2	molární kyslíku z počátečního odečtu analyzátoru kyslíku [bezr.]

XO2	molární zlomek kyslíku z odečtu analyzátoru kyslíku [bezr.]

Cemp	empirická konstanta, udávající, že spotřebou 1 g dvouatomového kyslíku při plamenném hoření většiny  organických látek se uvolní  13,1kJ tepla,

nO2 a MO2	počet molů kyslíku a relativní molekulová hmotnost  kyslíku (MO2=32 g)

nm a Mm	počet molů a relativní molekulová hmotnost monomerní jednotky

polymeru podle chemické reakce dokonalého hoření v čistém kyslíku za určité teploty a za určitého tlaku

2. Naměřené hodnoty a výsledky zkoušek

Pro každé měření byly zkoušeny 3 vzorky testovaného materiálu o rozměrech (100 x 100 x 50) mm. Před zkouškou byly vzorky klimatizovány při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 %. Následující vzorky byly pro porovnání vlivu velikosti hustoty toku tepla namáhány 35 kW/m2 a  50 kW/m2:

- polypropylén (PP),

- podlahová krytina (PVC),

- polymetylmetakrylát (PMMA),

- polyuretan lehčený (PU),

- dřevotříska (dřevotř.),

- polykarbonát (PC)

- překližka (překl.),

- smrkové dřevo (smrk. dř.),

- polyamid (PA),

- polvinylchlorid (PVC).

Naměřená a vypočtená data jsou uvedena v následující tabulce č. 1 [3].

Tab.1 Rychlost uvolňování tepla při hustotě toku tepla kónického zářiče

35 kW/m2 a 50 kW/m2 [3]

| materiál | tl (mm) | Qz (kW/m2) | Tig (s) | q(180 (kW/m2) | q(300 (kW/m2) | q(max (kW/m2) | q(tot (MJ/m2) | (hceff (MJ/kg) | Qv (MJ/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | 4 | 35 | 56 | 449 | 571 | 842 | 231 | 42,0 | 43,44 |
|  |  |  | 53 | 436 | 591 | 845 | 236 | 42,4 |  |
|  |  |  | 49 | 422 | 557 | 897 | 246 | 41,6 |  |
|  |  | 50 | 28 | 573 | 462 | 927 | 239 | 42,2 |  |
|  |  |  | 28 | 597 | 484 | 943 | 244 | 41,3 |  |
|  |  |  | 29 | 606 | 480 | 969 | 252 | 40,9 |  |
| podlah. krytina PVC | 2 | 35 | 75 | 135 | 97 | 184 | 29,2 | 14,3 | 19,34 |
|  |  |  | 75 | 139 | 95 | 169 | 29,3 | 13,8 |  |
|  |  |  | 75 | 132 | 97 | 176 | 29,2 | 13,5 |  |
|  |  | 50 | 40 | 143 | 96 | 247 | 29,4 | 14,2 |  |
|  |  |  | 30 | 150 | 99 | 262 | 30,0 | 13,3 |  |
|  |  |  | 33 | 149 | 98 | 255 | 29,7 | 12,5 |  |
| PMMA | 6 | 35 | 35 | 413 | 510 | 797 | 184 | 23,7 | 24,66 |
|  |  |  | 37 | 423 | 513 | 788 | 187 | 23,5 |  |
|  |  |  | 33 | 416 | 513 | 786 | 173 | 23,7 |  |
|  |  | 50 | 21 | 834 | 750 | 908 | 228 | 24,3 |  |
|  |  |  | 18 | 729 | 759 | 890 | 246 | 23,9 |  |
|  |  |  | 18 | 709 | 674 | 876 | 213 | 23,5 |  |
| PU lehč. | 25 | 35 | 7 | - | - | 323 | 23,8 | 28,6 | 29,01 |
|  |  |  | 7 | - | - | 320 | 20,9 | 27,9 |  |
|  |  |  | 5 | - | - | 349 | 20,4 | 27,1 |  |
|  |  | 50 | 2 | - | - | 658 | 21,0 | 28,8 |  |
|  |  |  | 2 | - | - | 681 | 22,3 | 28,2 |  |
|  |  |  | 2 | - | - | 701 | 24,4 | 29,1 |  |
| dřevotř. | 12 | 35 | 95 | 98 | 77 | 189 | 83 | 12,7 | 14,24 |
|  |  |  | 94 | 101 | 90 | 174 | 82 | 12,5 |  |
|  |  |  | 84 | 100 | 85 | 192 | 83 | 12,4 |  |
|  |  | 50 | 52 | 134 | 119 | 162 | 73 | 12,4 |  |
|  |  |  | 55 | 126 | 113 | 167 | 77 | 14,0 |  |
|  |  |  | 57 | 140 | 119 | 167 | 72 | 13,0 |  |
| PC | 6 | 35 | 165 | 190 | 135 | 334 | 129 | 24,4 | 30,15 |
|  |  |  | 188 | 204 | 141 | 370 | 131 | 24,8 |  |
|  |  |  | 194 | 214 | 149 | 330 | 126 | 23,8 |  |
|  |  | 50 | 95 | 195 | 161 | 462 | 131 | 23,4 |  |
|  |  |  | 97 | 201 | 162 | 459 | 132 | 24,9 |  |
|  |  |  | 100 | 196 | 160 | 465 | 134 | 25,1 |  |
| překl. | 18 | 35 | 62 | 104 | 109 | 204 | 119 | 16,3 | n |
|  |  |  | 63 | 107 | 103 | 193 | 113 | 15,0 |  |
|  |  |  | 68 | 111 | 100 | 199 | 110 | 15,8 |  |
|  |  | 50 | 40 | 117 | 111 | 159 | 120 | 15,9 |  |
|  |  |  | 45 | 116 | 109 | 168 | 116 | 15,1 |  |
|  |  |  | 37 | 127 | 119 | 174 | 124 | 16,2 |  |
| smrk. dř. | 20 | 35 | 65 | 90 | 84 | 133 | 107 | 14,6 | 17,45 |
|  |  |  | 53 | 97 | 94 | 148 | 116 | 15,3 |  |
|  |  |  | 67 | 100 | 90 | 141 | 110 | 14,9 |  |
|  |  | 50 | 15 | 115 | 104 | 165 | 114 | 13,8 |  |
|  |  |  | 15 | 116 | 105 | 159 | 112 | 13,3 |  |
|  |  |  | 14 | 106 | 108 | 152 | 105 | 14,8 |  |
| PA | 12 | 35 | 100 | 288 | 344 | 709 | 364 | 28,0 | 29,38 |
|  |  |  | 122 | 248 | 294 | 808 | 384 | 29,6 |  |
|  |  |  | 102 | 294 | 346 | 742 | 408 | 28,2 |  |
|  |  | 50 | 62 | 350 | 396 | 851 | 468 | 29,5 |  |
|  |  |  | 52 | 331 | 365 | 832 | 430 | 29,9 |  |
|  |  |  | 58 | 340 | 410 | 920 | 484 | 29,8 |  |
| PVCRET | 8 | 35 | 570 | 57 | 53 | 93 | 65 | 8,9 | 19,34 |
|  |  |  | 615 | 58 | 63 | 105 | 57 | 8,6 |  |
|  |  |  | 567 | 54 | 55 | 94 | 56 | 8,9 |  |
|  |  | 50 | 335 | 61 | 62 | 97 | 66 | 8,9 |  |
|  |  |  | 369 | 57 | 63 | 87 | 65 | 8,9 |  |
|  |  |  | 445 | 62 | 67 | 92 | 60 | 8,8 |  |

kde jsou

Tig         doba vznícení [s]

q(i         rychlost uvolňování tepla (i = 180 s, 300 s, maximální) [kW/m2]

qtot         celkové uvolněné teplo [MJ/m2]

(hceff    efektivní výhřevnost [MJ/kg]

tl           tloušťka vzorku materiálu [mm]

Qz         hustota toku tepla z kónického zářiče [kW/m2]

Qv         výhřevnost (ČSN 441352) [MJ/kg]

### n           nestanovena

Na  obr. 2 a 3 jsou porovnány hodnoty efektivní výhřevnosti materiálů naměřené podle ISO/CD 5660 (viz tab. č. 1) s výhřevnostmi těchto materiálů vypočtenými ze spalného tepla stanoveného podle ČSN 44 1352 (viz tab. č.1). Hodnota (hceff pro PVCRET je ovlivněna přítomností retardéru hoření ve hmotě.

Obr. 2

Efektivní výhřevnosti  stanovené kónickou kalorimetrií při Qz= 35 kW/m2  versus výhřevnosti vypočtené ze spalného tepla stejného materiálu

Obr. 3

Efektivní výhřevnosti stanovené kónickou kalorimetrií při Qz= 50 kW/m2  versus výhřevnosti vypočtené ze spalného tepla stejného materiálu

Závěr

Z naměřených výsledků vyplývá, že hodnoty efektivní výhřevnosti (hceff  testovaných materiálů jsou při jejich zapalování hustotou toku tepla 50 kW/m2 nižší v rozmezí (1,2-6,0) % oproti působení 35 kW/m2. Jak lze očekávat, výhřevnosti materiálů stanovené bombovou kalorimetrií jsou vyšší oproti příslušným efektivním výhřevnostem:pro testované materiály při Qz= 35 kW/m2 v rozmezí od (2,7 do 28,1) %. Z uvedených dat vybočovaly výsledky stanovené pro PVC s retardérem hoření.

Z odvozených závislostí (hceff  = f(Qv) lze výpočtem předpovědět efektivní výhřevnost polymerního materiálu při znalosti jeho výhřevnosti či naopak.

Naměřená data jsou ve velmi dobré shodě s literárními údaji.

Literatura

[1] CD/ISO 5660-1: 1999. Reaction to fire tests . Part 1: Heat release rate (Cone calorimeter method).

[2]  ČSN 441352. Tuhá paliva. Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti.1980.

## [3] DVOŘÁK, O. a kol., Výzkum a vývoj zkušebních metod stanovení PTCH materiálů. Závěrečná výzkumná zpráva. Praha: MV-GŘ HZS ČR-TÚPO, 2004.

# Text boxes

Filtry

Analyzátory

CO, CO2,

O2

Konický zářič

Držák vzorku

Váhy